| 分子蒸馏80B详细配置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1、进料系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 进料阀门 | 品牌:予华 |  | 1只 |  |  |
|  |  | 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3 |  |  |  |  |
|  |  | 型号：0-8mm高真空阀门 |  |  |  |  |
|  |  | 球磨口：RS30 |  |  |  |  |
| 1-2 | 进料罐主体 | 品牌:予华 |  | 1只 |  | 可选配 |
|  |  | 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3 |  |  |  |  |
|  |  | 形式：夹套，配套2只真空阀门 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：1L（带刻度、带恒压） |  |  |  |  |
|  |  | 恒压阀门：0-6mm |  |  |  |  |
|  |  | 出料阀门：0-12mm |  |  |  |  |
|  |  | 出料口：玻璃碗塞RS30 |  |  |  |  |
|  |  | 出口配套O型圈R40(材质FEP+氟) |  |  |  |  |
|  |  | 设计温度：RAT∽300℃ |  |  |  |  |
|  |  | 使用温度：RAT∽200℃ |  |  |  |  |
| 1-3 | 进料泵 | 品牌：予华 |  | 1台 |  | 可选配 |
|  |  | IPUMP-2L |  |  |  |  |
|  |  | 转速：0.1-200（数显） |  |  |  |  |
|  |  | 分辨率：0.1RPM |  |  |  |  |
|  |  | 流量范围：0.0002～880 ml/min |  |  |  |  |
| 2、主蒸发器系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 电机（减速电机） | 品牌：精研 |  | 1台 |  |  |
|  |  | 电源：220V/50HZ |  |  |  |  |
|  |  | 功率：120W |  |  |  |  |
|  |  | 转速：1440r,减速比3：1 |  |  |  |  |
|  |  | 实显转速：0-300rpm |  |  |  |  |
| 2-2 | 磁力耦合系统 | 品牌:予华 |  | 1套 |  |  |
|  |  | 驱动源：定制耐高温大直径多级强磁 |  |  |  |  |
|  |  | 固定块材质：PTFE,PEEK |  |  |  |  |
|  |  | 轴承材质：进口德国耐磨耐高温耐腐蚀轴承（品牌SKF） |  |  |  |  |
|  |  | 外套材质：316L |  |  |  |  |
| 2-3 | 刮板转子 | 品牌:予华 |  | 1套 |  |  |
|  |  | 型号：YHMD-80B |  |  |  |  |
|  |  | 骨架材质：316L |  |  |  |  |
|  |  | 刮板材质：PTFE+石墨复合材质，耐高温300℃ |  |  |  |  |
|  |  | 刮板形式：斜角齿轮，紧贴主蒸发器内壁 |  |  |  |  |
|  |  | 弹簧材质：316L，数量9只 |  |  |  |  |
|  |  | 刮板数量：3只 |  |  |  |  |
| 2-4 | 主蒸发器 | 品牌:予华 |  | 1台 |  |  |
|  |  | 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3 |  |  |  |  |
|  |  | 形式：外层为夹套，通导热油；内层盘管+球管复合冷凝 |  |  |  |  |
|  |  | 有效蒸发面积：0.1m2 |  |  |  |  |
|  |  | 内置冷凝面积：0.15m2 |  |  |  |  |
|  |  | 设计温度：350℃ |  |  |  |  |
|  |  | 使用温度：≦300℃ |  |  |  |  |
|  |  | 设计压力：0.001Pa |  |  |  |  |
|  |  | 搅拌口:法兰带凹槽，配套O型圈(FEP+氟) |  |  |  |  |
|  |  | 上端右侧进料口：玻璃碗口RS30 |  |  |  |  |
|  |  | 上端左侧蒸汽出口：玻璃碗口RS40 |  |  |  |  |
|  |  | 下端右侧出口：玻璃碗塞RS30 |  |  |  |  |
|  |  | 下端左侧出口：玻璃碗塞RS30 |  |  |  |  |
|  |  | 导热油进出口：DN15 |  |  |  |  |
|  |  | 冷凝水进出口：DN15 |  |  |  |  |
| 2-5 | 主蒸发器接收瓶 | 品牌:予华 |  | 2只 |  |  |
|  |  | 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3 |  |  |  |  |
|  |  | 形式：球形烧瓶带RS口 |  |  |  |  |
|  |  | 进料口：玻璃碗口RS30 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：2.0L |  |  |  |  |
| 2-6 | 外置冷凝 | 品牌：予华 |  | 1只 |  |  |
|  |  | 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3 |  |  |  |  |
|  |  | 形式：内层盘管 |  |  |  |  |
|  |  | 冷凝面积：0.25m2 |  |  |  |  |
|  |  | 上端右侧蒸汽进口：玻璃碗塞RS40 |  |  |  |  |
|  |  | 下端左侧蒸汽出口：玻璃碗口RS40 |  |  |  |  |
|  |  | 下端出料口：玻璃碗口RS30 |  |  |  |  |
|  |  | 冷凝水进出口：DN15 |  |  |  |  |
| 2-7 | 冷凝接收瓶 | 品牌:予华 |  | 1只 |  |  |
|  |  | 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3 |  |  |  |  |
|  |  | 形式：球形烧瓶带RS口 |  |  |  |  |
|  |  | 进料口：玻璃碗口RS30 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：1.0L |  |  |  |  |
| 2-8 | 玻璃冷阱 | 品牌:予华 |  | 1只 |  | 可选配 |
|  |  | 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3 |  |  |  |  |
|  |  | 形式：双层夹套冷肼 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：3L |  |  |  |  |
|  |  | 上端左侧真空出口:平口法兰DN26 |  |  |  |  |
|  |  | 下端右侧蒸汽进口：玻璃碗塞RS40 |  |  |  |  |
|  |  | 下端出料口：玻璃碗口RS30 |  |  |  |  |
|  |  | 配套一只防尘盖 |  |  |  |  |
|  | 冷却介质：干冰或液氮或其他，客户自配 |  |  |  |  |  |
| 2-9 | 冷阱接收瓶 | 品牌:予华 |  | 1只 |  |  |
|  |  | 材质：高硼硅酸盐玻璃，膨胀系数3.3 |  |  |  |  |
|  |  | 形式：球形烧瓶带RS口 |  |  |  |  |
|  |  | 进料口：玻璃碗口RS30 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：1.0L |  |  |  |  |
| 2-10 | 升降装置 | 品牌：予华 |  | 2套 |  |  |
|  |  | 缓冲装置：140mm软木托 |  |  |  |  |
|  |  | 升降装置：304台面的实验用升降台 |  |  |  |  |
| 2-11 | 加热系统 | 品牌： |  | 2台 |  |  |
|  |  | 形式：高温循环器 |  |  |  |  |
|  |  | 型号：GX-3010 |  |  |  |  |
|  |  | 槽容量：10L |  |  |  |  |
|  |  | 电源：220V/50HZ |  |  |  |  |
|  |  | 功率：2KW |  |  |  |  |
|  |  | 扬程：6m |  |  |  |  |
|  |  | 温度范围：室温～250度 |  |  |  |  |
|  |  | 循环泵流量：15L/min |  |  |  |  |
|  |  | 配套：6根不锈钢软管，外包隔热套 |  |  |  |  |
| 2-12 | 低温循环系统 | 品牌：予华 |  | 1台 |  |  |
|  |  | 形式：低温冷却液循环泵，实现0到-20度连续降温 |  |  |  |  |
|  |  | 型号：DLSB-5/20 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：5.0L |  |  |  |  |
|  |  | 电源：220V/50HZ |  |  |  |  |
|  |  | 循环泵能力：35L/min |  |  |  |  |
|  |  | 扬程：6m |  |  |  |  |
|  |  | 配套：2根不锈钢软管，外包保温套 |  |  |  |  |
| 2-13 | 内置恒温系统 | 品牌:予华 |  | 1台 |  |  |
|  |  | 形式：高温冷却循环恒温器,实现-20度到100度连续升温降温 |  |  |  |  |
|  |  | 型号：DFY-5/20 |  |  |  |  |
|  |  | 容量：5.0L |  |  |  |  |
|  |  | 电源：220V/50HZ |  |  |  |  |
|  |  | 设计温度：-20℃∽105℃ |  |  |  |  |
|  |  | 使用温度：-20℃∽100℃ |  |  |  |  |
|  |  | 加热功率：1.2kw |  |  |  |  |
|  |  | 制冷功率：0.6KW |  |  |  |  |
|  |  | 循环泵流量：20L/min |  |  |  |  |
|  |  | 配套2根不锈钢软管，外包保温套 |  |  |  |  |
|  | 传热介质：客户自配，建议使用水或其他恒温介质 |  |  |  |  |  |
| 3、真空系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 真空微调阀 | 型号： |  |  |  |  |
|  |  | 接口:KF16 |  |  |  |  |
|  |  | 最小可调节量（Pa·L/S）：1.3*10-1 |  |  |  |  |
|  |  | 最大可调节量（Pa·L/S）：26700 |  |  |  |  |
|  |  | 适用范围（Pa）：≤10-5~1.3*10-5 |  |  |  |  |
|  |  | 阀门漏率（Pa·L/S）：≤1.3.*10-6 |  |  |  |  |
|  |  | 介质温度（℃）：-25~150 |  |  |  |  |
| 3-2 | 双级旋片真空泵 | 品牌： |  | 1台 |  |  |
|  |  | 型号：BDR24V |  |  |  |  |
|  |  | 电源：220/50HZ |  |  |  |  |
|  |  | 功率：0.75KW |  |  |  |  |
|  |  | 抽气口：KF25 |  |  |  |  |
|  |  | 排空口：KF25 |  |  |  |  |
|  |  | 抽气速度：6L/S |  |  |  |  |
|  |  | 极限压力：0.067Pa |  |  |  |  |
|  |  | 转速：1400rpm |  |  |  |  |
|  |  | 用油量：1.5L |  |  |  |  |
|  |  | 其他配件： |  |  |  |  |
|  |  | SUS304不锈钢波纹管一根，接口KF25 |  |  |  |  |
|  |  | SUS304反回油高真空阀门KF25一只 |  |  |  |  |
|  |  | 油污分离器一只 |  |  |  |  |
| 3-3 | 密封垫 | 品牌:予华 |  | 1套 |  |  |
|  |  | 材质：不锈钢304+氟胶O型圈 |  |  |  |  |
|  |  | 作用：用于玻璃冷阱与304不锈钢三通之间的密封 |  |  |  |  |
| 3-4 | 金属管件 | 品牌：予华 |  | 1套 |  |  |
|  |  | 材质：SUS304 |  |  |  |  |
|  |  | 形式：四通 |  |  |  |  |
|  |  | 两端接口：KF25 |  |  |  |  |
|  |  | 中间上接口：KF16传感器接口 |  |  |  |  |
|  |  | 中间下接口：KF16真空微调阀 |  |  |  |  |
| 4、控制柜及框架 |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 控制柜 | 品牌：予华 | 1套 |  |  |  |
|  |  | 材质：SUS304 |  |  |  |  |
|  |  | 形式：航空插头 |  |  |  |  |
|  |  | 真空系统控制按钮一套 |  |  |  |  |
| 4-2 | 可移动框架 | 品牌:予华 | 1台 |  |  |  |
|  |  | 材质：SUS304 |  |  |  |  |
|  |  | 形式：底座方管焊接，支架圆管搭建，接头为sus304管件连接 |  |  |  |  |
|  |  | 滚轮为GD-60F福马轮，可水平调节 |  |  |  |  |
| 5、其他配件 |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | RS口夹具 | 品牌:予华 | 若干套 |  |  |  |
|  |  | 材质：铝合金 |  |  |  |  |
|  |  | 形式：马蹄夹 |  |  |  |  |
|  |  | 表面电镀 |  |  |  |  |
|  |  | 螺丝为SUS304,螺母电镀 |  |  |  |  |
| 5-2 | KF口夹具 | 品牌:予华 | 若干套 |  |  |  |
|  |  | 夹具： |  |  |  |  |
|  |  | 材质：铝合金+sus304 |  |  |  |  |
|  |  | 形式：快开式 |  |  |  |  |
|  |  | 支架材质：sus304 |  |  |  |  |
| 5-3 | 文档及工具 | 拆卸工具一套 | 若干份 |  |  |  |
|  |  | 密封涂抹介质一盒 |  |  |  |  |
|  |  | 备用螺丝、螺母若干 |  |  |  |  |
| 以实物为准，以装箱单为准 |  |  |  |  |  |  |

备注：可根据用户需求定制。

可选配内容齿轮泵、扩散泵、分子泵、连续放料阀等。