旋转蒸发器YRE-2030AEX

工作原理

旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶中，大大提高蒸发效率，特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。

产品特点

- 采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。

- 水浴锅恒温控制，锅底 PT100 型传感器+不锈钢探棒，快速、准确传递温度，锅胆底部设有放水阀门，方便放液。

- 主体支架采用冷板防腐喷塑+304不锈钢材质，具有极强的防腐蚀、抗氧化的特点。

- 锅胆采用 304 不锈钢材质，结构紧凑、经久耐用。

- 璃件全部采用耐高温膨胀系数3.3的高硼玻璃。

- 真空系统装真空表，指针显示真空度。

- 活塞式加料阀套接聚四氟乙烯加长管，可在真空状态下连续进料至蒸发瓶，方便使用。

- 主机固定，水浴锅手轮升降，操作简单。

- 直立式双层蛇形盘管冷凝器，主冷+副冷双冷凝器，确保高收集率。

- 防爆控制调速盒，防爆转速电机，防爆水浴锅控制箱，防爆等级ExdIIBT4，转速，温度独立操作显示。

- 电机为无刷减速增力电机，无火花、噪音小。

- 收集瓶带下放料口，连接玻璃+四氟独立放料阀，回收溶液十分快捷。

- 真空切换阀，在不影响系统真空和溶液蒸馏的情况下，可进行连续收集、放料。

- 防干烧功能，加热锅里水位低于加热管时，机器就会自动断电，运转灵活、经久耐用。

- 产品参数

| 产品型号 | YRE-2030AEX |
| --- | --- |
| 电源电压 | 220V/50HZ(可定制110V/60HZ) |
| 防爆电机功率 | 180W |
| 水浴锅电压 | 220V/50HZ或380V50HZ |
| 加热功率 | 8000W |
| 真 空 度 | 0.098Mpa |
| 测温口 | Φ19#标准磨口 |
| 蒸发能力 | 约7L/h |
| 旋转瓶容量 | 30L φ125mm法兰口 |
| 收集瓶容量 | 20000ml φ60mm法兰口 |
| 水浴锅内胆尺寸 | Φ480×320H（mm） |
| 水浴锅尺寸 | 650L×570W×800H（mm） |
| 底板尺寸 | 600L×800W（mm) |
| 冷凝器尺寸 | 主冷φ160×750H（mm) 副冷φ160×550H（mm) |
| 旋转速度 | 0-120rpm/min |
| 控温范围 | 室温-99℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 玻璃温度范围 | -80-250℃ |
| 水浴锅升降行程 | 0-170mm （手动） |
| 加 料 阀 | 40#标口 |
| 放料阀 | Φ50法兰口 四氟顶式放料阀 |
| 放气阀 | Φ24#磨口*2 |
| 冷凝器循环接口 | 宝塔接头外径16mm |
| 真空抽气口 | 外径12mm |
| 整机外形尺寸 | 1200L×650W×2200H（mm） |
| 包装尺寸 | 锅 920L×860W×840H(mm) 玻璃 970L×840W×610H(mm) 架子 1570L×460W×400H(mm) |
| 包装重量 | 玻璃重45Kg，架子重57Kg,水浴锅重96Kg |