减压精馏装置5L

一、工作原理与工艺流程

精馏装置的工艺流程围绕“原料预处理—塔内分离—产品提纯与回收—系统集成控制”四个核心环节协同运作，通过各单元的协同操作，实现混合物中不同组分的高效分离。

装置以精馏釜作为反应与蒸发单元，可在搅拌条件下进行高温（最高380℃）反应，并在真空环境下显著提升蒸发效率。精馏塔主体是精馏装置实现混合物分离的核心单元，分离过程在电加热保温塔中核心完成，利用混合物中各组分挥发度差异，通过在塔内创造 “上升气相” 与 “下降液相” 的多次、充分接触，实现易挥发组分（轻组分）向气相富集、难挥发组分（重组分）向液相富集。精馏头内置回流比控制器，精确调节回流与采出比例，确保产品纯度。易挥发组分（轻组分）经冷凝器液化后由收集瓶回收，难挥发组分（重组分）则经反应釜排液口排出。全过程通过控制系统对精馏釜与精馏柱温度、回流比及系统真空度等参数实施分部控制，最终实现热敏性物料在低温条件下的高效、稳定分离与纯化。

设备工艺流程：

（1）进料与初始化：物料经加料口投入精馏釜，启动低温冷却循环泵与磁力搅拌。

（2）建立真空与加热：启动真空泵使系统减压，同时开启电热套对精馏釜程序升温。

（3）全回流与平衡：开启电加热保温塔，设定精馏头为全回流模式，待系统温度稳定。

（4）回流比控制与采出：在回流比控制器上设定回流比，馏出物经冷凝器过冷后进入收集瓶。

（5）过程监控：通过温控台实时监控并调节温度，借助回流比控制器监测回流比，利用真空表监测真空度等关键参数。

二、设备参数

- 数显电热套

- 1) 型号：5000ml；

- 2) 最大可放置烧瓶5000ml；

- 3) 定时功能：有；

- 4) 搅拌功能：有，磁力搅拌（0～2000rpm）；

- 5) 控温范围：RT-380°C；

- 6) 控温精度：±1°C；

- 7) 显示方式：LED数码管；

- 8) 功率：1000w；

- 9) 产品尺寸：310*310*210mm ；

10）数量：1台。

- 减压蒸馏精馏釜（五口）

- 1) 釜体容积：5000ml，单层；

- 2) 材质：高硼硅玻璃；

- 3) 釜体开口：精馏口（35#球口）、加料口、进液口、备用口（24#磨口）、温度计口（19#磨口）；

- 4) 釜内温度显示方式：温控台显示；

- 5) 数量：1台。

- 精馏柱（含保温套）

- 1) 三层式，夹套置电热丝，电热丝材质：Cr20Ni80；

- 2) 塔体材质：高硼硅玻璃；

- 3) 规格：35#球口，塔节1m(选配)；

- 4) 控温范围及精度：可整段控温，控温范围：0~300℃，精度为±2℃；

- 5) 温度显示方式：温控台显示；

- 6) 填料材质：玻璃或不锈钢（选配）。

- 精馏头

- 35#球口连接；

- 材质：高硼硅玻璃；

- 管径尺寸：φ25-18mm；

- 冷凝器尺寸：φ60*400mm；

- 含真空测量口；

- 含回流比控制功能，回流比控制器控制范围：1:99-99:1；

- 详见图纸。

- 玻璃管道（选配）

- 管道规格：DN25，1000mm长，双头35#球口；

- 材质：高硼硅玻璃；

- 数量：1根。

- 收集瓶

- 1) 规格：2000ml；

- 2) 材质：玻璃；

- 3) 数量：2个。

- 低温冷却循环泵（选配）

- 型号：DLSZ-10L/-30℃；

- 使用温度范围(℃)：-30℃～常温；

- 温度稳定性(℃)：±1；

- 整机功率(kW/A)：0.92KW 4.1A；

- 显示屏：液晶屏显示；

- 制冷功率(kW)：0.85；

- 自身加液量(L)：10；

- 电源：单相 220V  50HZ；

- 安全保护：延时、过电流、过热、超温保护；

- 整机尺寸(mm)：500×470×800。

- Z型升降架

- 不锈钢材质，橡木把手，手动升降，承重约25Kg，升降高度范围：100~460mm，利用交叉连杆（形似字母“Z”）的伸展与折叠来实现平台。垂直升降。

- 框架

- 不锈钢框架撬装结构，紧凑坚固不走型，移动方便。

三、主要部件清单

| 名称 |  | 详细规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔釜部分 | 减压蒸馏瓶 | 五口烧瓶-5000ml，高硼硅玻璃，单层 精馏口（35#球口）、加料口、进液口、备用口（24#磨口）、温度计口（19#磨口） | 1 | 个 |
|  | 温度计套管 | 19#磨口-塔釜温度测量 | 1 | 支 |
|  | 排液阀 | 24#磨口-塔釜排液 | 1 | 个 |
|  | 加料阀 | 24#磨口-塔釜加料 | 2 | 个 |
|  | 数显电热套 | ①5000ml ②含磁力搅拌功能（0～2000rpm） ③控温范围：RT-380°C ④控温精度：±1°C ⑤显示方式：LED数码管 ⑥具备定时功能 | 1 | 台 |
| 塔节部分 | 电加热保温塔 | ①DN25-填料净长1000mm，三层式； ②塔节材质：高硼硅玻璃； ③夹套置电热丝 电热丝材质：Cr20Ni80； ④精馏柱实现整段控温， 控温范围：0~300℃ 控温精度：±2℃； | 1 (选配) | 套 |
|  | 填料材质 | 玻璃或不锈钢（选配） |  |  |
| 冷凝部分 | 精馏头 | 35#球口，详见图纸，回流比控制器ANT-R1数显回流1：99/99:1 | 1 | 套 |
|  | 低温冷却循环泵（选配） | 型号：DLSZ-10L/-30℃ 规格尺寸：10L 使用温度范围(℃)：-30℃～常温 | 1 | 台 |
|  | 硅胶管 | 10*18mm通冷凝水 | 20 | 米 |
| 连续出料部分 | 收集瓶 | 容积：2000ml 材质：玻璃 | 2 | 个 |

| 名称 |  | 详细规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装、备件 部分 | 电磁铁 | 24v-精馏头回流比控制-带冷却盘管 | 1 | 个 |
|  | 温度传感器 | 铂电阻PT100-100MM-300MM | 5（选配） | 支 |
|  | 玻璃管道 | DN25,1000mm长，高硼硅玻璃，双头35#球口（选配） | 1 | 根 |
|  | Z型升降架 | 不锈钢材质，橡木把手，手动升降，承重约25Kg，升降高度范围：100~460mm，利用交叉连杆（形似字母“Z”）的伸展与折叠来实现平台垂直升降 | 1 | 台 |
|  | 法兰夹具 | 35#球口，法兰材质:铝，配套垫圈 材质:聚四氟乙烯 | 14 | 套 |
|  | 导热油 | 温度计套管内-50ml | 1 | 瓶 |
|  | 取样瓷缸 | 取样器处取样 | 1 （选配） | 只 |
|  | 安装工具 | 扳手/水平尺以及日常使用工具1套 | 1 | 套 |
|  | 标口塞 | 24# | 5 | 只 |
|  | 标口夹 | 24# | 5 | 只 |
|  | 硅胶条 | 30cm用于夹具距离调节 | 1 | 条 |
| 控制系统 | 可在温控台上观测精馏釜温度、精馏柱温度、回流比能够数显观测、控制，精馏头温度能够数显观测 |  |  |  |
| 机架 | SUS304不锈钢框架撬装结构，紧凑坚固不走型，移动方便。尾气通过撬装顶部排气 |  |  |  |