旋转蒸发器YRE-501DEX

工作原理

旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶中，大大提高蒸发效率，特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。

产品特点

- 采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。

- 水浴锅恒温控制，锅底 PT100 型传感器+不锈钢探棒，快速、准确传递温度。

- 结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件，玻璃件全部采用耐高温高硼玻璃。

- 真空系统装真空表，对低沸点物料可调节最佳真空度。

- 活塞式加料阀套接聚四氟乙烯加长管，可在真空状态下连续进料至蒸发瓶，方便使用。

- 主机固定，水浴锅手动升降，操作简单。

- 直立式双层蛇形盘管冷凝器，确保高收集率。

- 防爆控制调速盒，防爆转速电机，防爆水浴锅控制箱，防爆等级ExdIIBT4，转速，温度独立操作显示。

- 产品参数

| 产品型号 | YRE-501DEX |
| --- | --- |
| 电源电压 | 220V/50HZ(可定制110V/60HZ) |
| 防爆电机功率 | 40W |
| 加热功率 | 1500W |
| 真 空 度 | 0.098Mpa |
| 蒸发能力 | 30ml/min |
| 旋转瓶容量 | 5000mlφ230mm/50φ法兰口 |
| 收集瓶容量 | 3000ml 35#球磨口 |
| 水浴锅内胆尺寸 | Φ280×160H（mm） |
| 水浴锅尺寸 | 360L×330W×260H（mm） |
| 冷凝器尺寸 | φ85×480H（mm）约0.25m² |
| 旋转速度 | 0-90pm/min |
| 控温范围 | 室温-99℃ |
| 控温精度 | ±1℃ |
| 玻璃温度范围 | -80-250℃ |
| 水浴锅升降行程 | 0-150mm （手动） |
| 加 料 阀 | 19#标口 |
| 冷凝器循环接口 | 宝塔接头外径12mm |
| 整机外形尺寸 | 790L×380W×1180H（mm） |
| 包装尺寸 | 1002L×600W×450H（mm） |
| 包装重量 | 33Kg |