DHLH-C2001                 高低温设备控制器 ·使用说明书·  -V02

一．概述

DHLH-C2001控制器，其外型美观、功能齐全，操作简单，适用于单压缩机控制的低温恒温、高低温等设备。

使用前请仔细阅读说明书！

二．主要技术指标及要求

1．电源电压：220VAC±10%； 环境温度：0～50℃； 相对湿度：< 85%RH；

2．温度传感器：PT100；

3．温度设定范围：-90.0～300.0℃；   温度测量范围：-99.0～319.0℃；

4．温度测量值基本误差：＜0.3%；

！

5．继电器输出触点容量（接感性负载）：

制冷继电器≤4A；  循环继电器≤1A；    OUT1继电器≤1A；

报警继电器≤1A；  电磁阀继电器≤1A；  OUT2继电器≤1A；

三．面板指示

设定

循环

制冷

加热

电源

PV

SV

----

----

℃

AT NOW

Run

Stop

ALM!

HEAT

COOL

OUT1

OUT2

报警

加热输出

制冷输出

循环输出

OUT1（搅拌)输出

运行

停止

自整定

温度测量值

设定值

查询

加液（搅拌）

自整定

四．按键定义：

1．“电源”键：仅开关控制器本身的显示和所有输出。

注意：通过此键使控制器处于关闭状态时，并未真正切断设备电源，因此若设备长时间不使用，强烈建议拔掉设备外部电源！

2．“循环”键：循环输出开关键。

说明：若选择的工作模式（详见工厂设定参数表1）为1或2时，建议此键命名为“开/关”或“启/停”。

3．“制冷”、“加热”键：制冷、加热允许开关键。

4．“设定”键：在正常显示状态下，点击此键可进入到温度设定状态，长按此键可进入到内部参数设定状态。

5．“◄”（移位）键：在设定状态下点击此键可使设定值移位闪烁修改。在正常显示状态下，长按此键5秒可进入到温度自整定选择状态。

6．“▼”（减小）键：在设定状态点击此键可使设定值递减，长按此键可使设定值连续递减。在正常显示显示状态下，若工作模式为1或2时，长按此键5秒可进入到加液选择状态；若工作模式为3或4时，点击此键可开关搅拌输出。

7．“▲”（增加）键：在设定状态点击此键可使设定值递加，长按此键可使设定值连续递加。

在正常显示显示状态下，若选择使用第二路温度检测（详见工厂设定参数表1），点击此键可查询第二路温度测量值。

五．操作及使用方法

1．仪表上电，控制器处于显示和所有输出关闭状态，点击“电源”键，进入到正常工作状态。

2．温度设定

在正常显示状态下，点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示窗上排显示提示符“SP”，下排显示温度设定值，修改到所需的设定值后，再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

3．内部参数设定

在正常显示状态下，长按“设定”键3秒，显示窗上排显示密码提示符“PA”，下排显示密码值，修改到所需的密码值后，再点击“设定”键，若密码值不正确，控制器自动返回到正常显示状态，若密码值正确，则进入到内部参数设定状态，再点击“设定”键可以依次修改各个参数（详见内部参数表）；再长按“设定”键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存。

说明： 温度设定值：以下称SP； 第一路温度测量值：以下称PV1；

第二路温度测量值：以下称PV2

用户设定参数表 -1

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA | 密码 | “PA=3”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| HAL | 上偏差 超温报警 | 当“PV1＞SP＋HAL”时，有上偏差超温报警。 | (0～100.0℃) 30.0 |
| CuP | 压缩机 启动阀值1 | 在制冷允许状态下， 若“PV1＞SP＋CuP”，启动压缩机输出。 | (0～50.0℃) 5.0 |
| Cdn | 压缩机 关闭阀值1 | 若“PV1＜SP＋Cdn”，关闭压缩机输出。 | (-50.0～0℃) -5.0 |
| Enb | 参数使能 | 0：LCup和LCdn参数无效； 1：LCup和LCdn参数有效。 | (0～1) 0 |
| LCuP | 压缩机 启动阀值2 | 注1 | (0～50.0℃) 0.0 |
| LCdn | 压缩机 关闭阀值2 | 注1 | (-50.0～0℃) -10.0 |
| Pb1 | 温度修正1 | 修正第一路温度测量时产生的误差。 Pb1=Pb1+（实际温度值－PV1） 注2 | (-50.0～50.0℃) 0 |
| PL1 | 低温 斜率修正1 | 当“PV1＜0℃”时的温度测量值斜率修正 PL1=1000*（实际温度值-PV1）/PV1 注2 | (-999～999) 0 |
| PH1 | 高温 斜率修正1 | 当“PV1＞0℃”时的温度测量值斜率修正 PH1=1000*（实际温度值-PV1）/PV1 注2 | (-999～999) 0 |
| Pb2 | 温度修正2 | 修正第二路温度测量时产生的误差。 Pb2=Pb2+（实际温度值－PV2） 注3 | (-50.0～50.0℃) 0 |
| PH2 | 斜率修正2 | 第二路温度测量值斜率修正 PH2=1000*（实际温度值-PV2）/PV2 | (-999～999) 0 |
| Addr | 通讯地址 | 本机通讯地址。 | (1～32) 1 |
| SPLc | 设定锁 | 0：可以修改温度设定值； 1：禁止修改温度设定值。 | (0～1) 0 |

注1：当同时满足“Enb=1”且“SP＜dP（详见内部参数表-3）”且“制冷允许开”且“加热允许开”时：

若“PV1＞SP＋LCuP”，启动压缩机输出，若“PV1＜SP＋LCdn”，关闭压缩机输出；

在其它制冷允许情况下：

若“PV1＞SP＋CuP”，启动压缩机输出，若“PV1＜SP＋Cdn”，关闭压缩机输出。

注2： 在常温（最好是0℃）时使用Pb1来修正误差，在较低温度（如-40℃）使用PL1来修正误差，在较高温度（如200℃）使用PH1来修正误差。

注3： 在常温时使用Pb2来修正误差，在较高温度（如200℃）使用PH2来修正误差。

用户设定参数表 -2

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA | 密码 | “PA=9”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| T | 控制周期 | 加热控制周期。 | (1～60秒) 3 |
| P1 | 比例带1 | 当“SP≥dP”时的时间比例作用调节。 | (1～300.0℃) 80.0 |
| I1 | 积分时间1 | 当“SP≥dP”时的积分作用调节。 | (1～2000秒) 90 |
| d1 | 微分时间1 | 当“SP≥dP”时的微分作用调节。 | (0～1000秒) 50 |
| P2 | 比例带2 | 当“SP＜dP”时的时间比例作用调节。 | (1～300.0℃) 82.0 |
| I2 | 积分时间2 | 当“SP＜dP”时的积分作用调节。 | (1～2000秒) 95 |
| d2 | 微分时间2 | 当“SP＜dP”时的微分作用调节。 | (0～1000秒) 47 |

4．加液功能

当选择工作模式为1或2时，有加液功能。

在停止及正常显示状态下，长按“减小”键5秒，上排显示加液提示符“AddL”，下排显示“oFF”，可点击“增加”或“减小”键选择显示“on”或“oFF”，在显示“on”时，点击“设定”键，上排显示正在加液提示符“AddL”，下排无显示，循环有输出，“OUT1”字符点亮，再点击“减小”键，加液完成，返回到正常显示状态。

5．温度异常报警

若显示窗上排显示“---”，表示温度传感器故障或温度超过测量范围或仪表本身故障，仪表自动断开加热输出，蜂鸣器连续鸣叫，“ALM!”字符点亮，请检查温度传感器及其接线。

6．上偏差超温报警时，蜂鸣器断续鸣叫，“ALM!”字符常亮，超温报警继电器输出断开。

注：若由于改变温度设定值而产生超温报警，“ALM!”字符常亮，但蜂鸣器不鸣叫。

7．故障报警

当信号“SIN1”、“SIN2”、“SIN3”开路时，分别显示错误代码“E-01”、“E-02”、“E-03”。

当有电源故障报警时，显示错误代码“E-01”。

预留“E-02”；

当有回气温度报警时，显示错误代码“E-03”。

当有第二路温度报警时，显示错误代码“E-04”。

当允许累计使用时间到时，显示错误代码“E-05”。

若有错误代码显示，控制器自动停止运行，断开所有输出，蜂鸣器连续鸣叫。错误代码显示无法清除，若故障排除后，必须点击“电源”键以重新启动运行。

注： 1） SIN2、SIN3信号在压缩机启动后才有故障判断功能。

8．蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

六．系统自整定

当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲，用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。

在运行及正常显示状态下，长按“移位”键5秒，上排显示自整定提示符“AT”，下排显示“oFF”，可点击“增加”或“减小”键选择显示“on”或“oFF”，在显示“on”时，点击“设定”键，正在自整定提示符“AT NOW”闪烁，自整定完成后，“AT NOW” 字符停止闪烁，控制器会得到一组更佳的系统PID参数，参数值自动保存。

在自整定过程中，重复上述操作，在显示“oFF”时，点击“设定”键，可终止自整定程序运行。若工作模式为1或2时，点击“循环”键也可终止自整定程序运行。

当“SP≥dP”时，自整定结果保存为P1、I1、d1；反之，保存为P2、I2、d2。

在系统自整定过程中，“加热”键无效，始终允许加热输出，加热允许指示灯常亮；若有上偏差超温报警，“ALM!”字符不亮，蜂鸣器也不鸣叫，但超温报警继电器输出会断开；温度及内部参数设定无效，第二路温度测量值查询功能无效。

特别说明：在进行自整定时，为使结果更准确，当“SP≥dP”时，控制器自动禁止压缩机工作。

七．接线图

特别提醒：接线时为降低对仪表的干扰，请注意强电线路（如电源线和负荷线等）和弱电线路（如传感器信号线和按键引出线等）分离。

1

2

3

4

5

6

220VAC

COM

虚线表示线路板内部已连接

制冷

循环

（搅拌）

7

8

9

10

11

12

13

14

超温报警

电磁阀

常开

公

常闭

常开

公

常闭

OUT2

驱动固态继电器信号

20

15

16

17

18

19

OUT2

制冷

加热

若制冷采用固态输出，请务必拔下跳线器

20

15

16

17

18

19

21

22

B-

A+

SIN1

SIN2

SIN3

T1（主控）

T2

23

22

24

25

26

27

}

}

485通讯

OUT1